**Quesiti 19.02.2021**

**QUESITO N. 1**

**D. Su 11 riuniti quanti sono ambi destri?**

R. Ai sensi dell’art. 6 lettera A, punto 1 del Capitolato Speciale d’Appalto i riuniti devono essere dotati di “*braccio snodato per consentire rotazione e regolazione in altezza con possibilità di rotazione a 360° per l’utilizzo da parte dell’eventuale operatore mancino*”. Pertanto, ognuno degli 11 riuniti deve avere la possibilità d’utilizzo per operatori ambidestri.

**D: Il gruppo idrico è unito con la poltrona odontoiatrica?**

R: Ai sensi dell’art. 6 lettera A, punto 2 del Capitolato Speciale d’Appalto il gruppo Idrico Bacinella è “*solidale alla poltrona*” pertanto il gruppo idrico contenente anche la bacinella deve essere unito alla poltrona. Eventuali diverse caratteristiche che possano garantire una migliore prestazione in sede di utilizzo possono essere oggetto di offerta tecnica.

**D: Per bacinella si intende esclusivamente quella montata al risciacquo del paziente posto sul gruppo idrico fisso?**

R: Come previsto dall’art. 6 lettera A, punto 2, per bacinella si intende quella integrata alla sommità del gruppo idrico, unitamente alla fontana e portabicchiere, per consentire il risciacquo del paziente.

**QUESITO N. 2**

**D: Le telecamere e i monitor medicali sono richiesti su tutti e 11 i riuniti o solamente su 6 macchine?**

R: Ai sensi dell’art. 6 lettera B del Capitolato Speciale d’Appalto la fornitura in opera della videografia e telecamera intraorale è prevista per n. 6 macchine con le caratteristiche tecniche minime descritte dal CSA.

**D: Con la specifica controllo remoto del riunito Implantologia integrata incorporata relativa ai Software, cosa si intende?**

R: Ai sensi dell’art. 6 lettera B punto 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, in relazione alle caratteristiche de software, il “*controllo remoto del riunito Implantologia integrata incorporata”*, si precisa che ci si riferisce alla capacità del software di elaborare immagini radiologiche e scansioni intraorali per la pianificazione e/o simulazione di interventi di chirurgia implantare.

**D: I riuniti devono essere dotati anche di pompa peristaltica?**

R: La pompa peristaltica è una apparecchiatura necessaria nel riunito con motore implantare integrato. Il presente appalto prevede, invece, riuniti con motori implantari esterni.

Eventuali diverse caratteristiche che possano conferire al riunito e alla strumentazione oggetto del presente appalto migliore preformance nell’uso cui sono destinati possono essere oggetto di offerta tecnica.

**D: Se si, 11 macchine oppure 6 devono avere questa dotazione?**

R: Vedi risposta precedente.

**D: Con la richiesta di numero sensori Size 0,1,2 relativa ai Sensori di Videoradiografia cosa si intende?**

R: Ai sensi dell’art. 6 lettera B punto 3 del Capitolato Speciale d’Appalto, ci si riferisce alle misure dei sensori, se ne richiedono quindi 6 per ognuna delle misure elencate, per un totale di 18 sensori (n. 6 sensori size 0, n. 6 size 1, n. 6 size 2).

**D: Ciascun sistema rvg può essere di una sola dimensione: dobbiamo offrire tre sensori per 6 volte? Totale 18 sistemi rvg?**

R: Vedi risposta precedente.

**D: Inoltre, i sistemi di videoradiografia devono essere montati su faretra del riunito?**

R: L’art. 6 lettera B punto 3 del Capitolato Speciale d’Appalto prevede n. 6 braccia porta monitor “*da montare sul riunito in posizione laterale che possa sostenere lo schermo e sia spostabile, avvicinabile al paziente e visibile da circa due metri dal discente o dal paziente*”, pertanto i sistemi non devono essere montati su faretra del riunito ma sul braccio porta monitor montato su barra di sostegno della stessa.

**D: I monitor richiesti nel capitolato dei riuniti sono richiesti da 22", mentre al punto 5 del capitolato si richiedono 6 monitor da 21". Si prega di dare delucidazioni in merito.**

R: In relazione all’art. 6 lettera A punto 2, si precisa che in media i monitor forniti sui riuniti odontoiatrici sono di 21,5” e i produttori possono classificarli in 21” o 22”, pertanto, il capitolato richiede che siano forniti monitor di dimensioni ricomprese nel suindicato range.